南华大学附属第三医院

移动式C型臂X射线机GE OEC 9900 Elite维保项目

院内竞争性磋商文件

日    期：二〇二四年十月

目录

第一章  移动式C型臂X射线机维保服务购买前院内竞争性磋商公告	3

一、项目基本情况	3

二、供应商应具备的条件	4

三、获取（下载）磋商文件	4

四、响应文件提交	5

五、响应文件开启	5

六、公告期限	5

第二章采购需求	7

前附表	7

第三章 投标文件的编制及开标	9

一 投标文件的形式和效力	9

二 投标文件的组成	9

三 投标文件的语言及计量	9

四 投标无效的情形	9

五、开标	10

六、评标	11

七、废标	13

八、定标	13

八、合同授予	13

（二）合同模板	14

第一条 维保服务内容	18

第二条 付款方式	20

第三条 甲乙双方的权利及义务	21

第四条 知识产权	22

第五条 保密	23

第六条 违约责任	24

第七条 不可抗力	25

第八条 权利义务的转让	25

第九条 合同变更、中止及终止	25

第十条 争议解决	26

第十一条 其他	26

第十二条 廉政承诺	27

附件：	32

第四章  评标办法及标准	33

投标文件格式	37

# 第一章  移动式C型臂X射线机维保服务购买前院内竞争性磋商公告

## 一、项目基本情况

1.项目名称：移动式C型臂X射线机GE OEC 9900 Elite维保项目

2.采购方式：电子卖场购买服务（购买前院内竞争性磋商）

3.预算金额（元）： 96000

4.最高限价（元）： 96000

5.服务范围

（1）整机全保，包括所有人工及除球管外的所有配件(包括但不限于：探测器、设备的安全检查、运行状态检查、图像质量检查、C臂运动部分、高压发生器、高压油箱、设备工作站、工作站显示器、综合电缆线。采购人如需更换球管配件，投标人必须保证提供全新原厂产品，投标文件中单独填报球管价格并书面承诺采购人如需更换球管时以不高于填报价格供货，球管费用另行支付。）包含维修、保养、巡检、配件更换、维护保养计划、每季度预防性维护保养维修计划、每年不少于4次定期维护保养、使用评价、使用培训、维修维保总结、风险评估、不良事件与故障分析报告、对临床提供技术支持指导服务。

（2）预防性保养：每年提供四次设备定期的预防性保养，以保证设备处于最佳运行状态，记录并安排保养时间；按照保养计划更换损耗部件；按照厂家标准进行调校；确认各项技术指标及性能；记录设备状况，资料定期汇总移交采购人保存。

(3)定期维护服务间隔进行，并不计次数上门服务。包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行，供无限次的叫修服务等并出具相应报告。具体内容包括且不限于以下内容：①系统基本情况检查；②图像质量检查；③硬盘空间统计及检查；④球管使用情况检查；⑤重建系统检查；⑥球管和探测器校正；⑦设备除尘保养；⑧设备安全及运行状态检查；确保设备正常工作状态，并提供定期保养报告给甲方等。

6．技术要求

（1）设备的保养、维护、维修必须遵守和执行该种设备的相应标准及规范要求，也要符合该种设备安全准则及安全专用要求。人员必须具备相应作业资格证（提供与设备维修维保相关的培训证明材料及在本单位近三个月的缴纳社保证明）。

（2）提供24小时服务热线（包括节假日），若有故障报修10分钟内响应，保证6小时内工程师到达现场维修，如不涉及更换配件一般情况下24小时内完成设备修复，涉及到更换配件不超过72小时。

（3）配合医院做好医院医疗放射设备的档案、资料管理和操作规程的制定工作，对每次修理、保养进行记录，分析故障原因。建立完整的维修维护保养档案，在维保维修完成后，将电子版档案及纸质版档案按时交给医院设备科存档，接受医院的监督检查。每年组织1次设备使用培训，培训人员应具备相应培训能力，提供相关证明（提供维保能力和参加相关培训的证明材料）。

（4）按照医疗设备相关规定进行巡检服务，服务工程师对所服务的医疗设备资产的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等）、水电气路进行巡检，对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验，及时发现潜在问题，提出改进方案，有针对性的做好维修前的各项准备工作，以提高修理质量，缩短修理时间。

（5）编制医疗设备的维护保养执行计划。确定维护保养的具体内容、周期并制定相应计划与流程，根据计划实施维护保养并做好相应记录。

（6）投标人承诺维保服务期内，保证每台设备开机率应达到95%（按一年365天每天24小时开机计算），全年停机维修不超过18天，超过一天双倍顺延，所需费用包含在投标报价中。（提供承诺函并加盖鲜章）。

（7）提供备品零配件更换:用于保养及维修中需更换的配件，投标人应保证为全新配件（与设备出厂时的配件生产厂家及型号一致），质量合格，符合国家相关规定，且须与设备匹配、兼容，必须提供原厂全新配件及相关证明文件。零配件要求：投标人应保证给采购人提供的零配件或零配件任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的知识产权。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。投标人应将维修更换的旧配件合法合规妥善处置，并承担所有费用及不合法合规处置的责任。（提供承诺函并加盖鲜章）

（8）完成维修的医疗设备应及时出具维修报告单，以供设备使用方查验和签收，送医院设备科备案。

7．合同履约期限：自合同签订之日起一年。

8．本项目（否）接受联合体投标。

## 二、供应商应具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次需求调查活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加需求调查活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为，保存信用记录结果网页截图做为响应采购文件的部分；

7.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准。

## 三、获取（下载）磋商文件

时间：2024年10月31日至2024年11月11日，在医院官网下载。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年11月12日15:00 以送达时间为准。

地点：本项目要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动在开标时间前送至开标地点，未按时送达的自行承担风险。投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的投标文件，采购人有权拒收。

## 五、响应文件开启

开启时间：2024年11 月12日15:00（北京时间）

地点：南华大学附属第三医院办公楼二楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

招标人将通过湖南省政府采购电子卖场向中标人购买该维保服务。投标人需入驻湖南省政府采购电子卖场。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南华大学附属第三医院

地 址： 湖南省衡阳市南岳区衡山路377号

联系人：周老师

联系方式：18175889720

2.采购监督管理部门

名 称：南华大学附属第三医院监审室

地 址：湖南省衡阳市南岳区衡山路377号

联系人 ：王老师

监督投诉电话：0734-5675228

# 第二章采购需求

- 前附表

一、设备维保服务

| 序号 | 详细服务需求 |
| --- | --- |
| 一 | 服务内容 |
| 1.1 | 保修设备：详见清单。 |
| 二 | 服务期限 |
| 2.1 | 维保服务期限为1年。 |
| 三 | 详细服务需求 |
| 3.1 | 验收约定责任履行：完成维修的医疗设备应及时出具维修报告单，以供设备使用方查验和签收。 |
| 3.2 | 投标人承担维修相关所有的费用，包括但不限于：维修配件费用、人工费、差旅费、搬运费等。 |
| 3.3 | 设备维修人员必须具备相应维修资质。 |
| ▲3.4 | 要求更换配件为全新配件（与设备出厂时的配件生产厂家及型号一致），主要配件更换需提供采购的报关单，证明来源的合法性。 |
| 3.5 | （1）整机全保，包括所有人工及除球管外的所有配件(包括但不限于：探测器、设备的安全检查、运行状态检查、图像质量检查、C臂运动部分、高压发生器、高压油箱、设备工作站、工作站显示器、综合电缆线。采购人如需更换球管配件，投标人必须保证提供全新原厂产品，投标文件中单独填报球管价格并书面承诺采购人如需更换球管时以不高于填报价格供货，球管费用另行支付。）包含维修、保养、巡检、配件更换、维护保养计划、每季度预防性维护保养维修计划、每年不少于4次定期维护保养、使用评价、使用培训、维修维保总结、风险评估、不良事件与故障分析报告、对临床提供技术支持指导服务。 （2）预防性保养：每年提供四次设备定期的预防性保养，以保证设备处于最佳运行状态，记录并安排保养时间；按照保养计划更换损耗部件；按照厂家标准进行调校；确认各项技术指标及性能；记录设备状况，资料定期汇总移交采购人保存。 (3)定期维护服务间隔进行，并不计次数上门服务。包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行，供无限次的叫修服务等并出具相应报告。具体内容包括且不限于以下内容：①系统基本情况检查；②图像质量检查；③硬盘空间统计及检查；④球管使用情况检查；⑤重建系统检查；⑥球管和探测器校正；⑦设备除尘保养；⑧设备安全及运行状态检查；确保设备正常工作状态，并提供定期保养报告给甲方等。 （4）服务期间，中标方应确保维保设备的各项指标通过行政部门的的质控检查和技术监督局的技术检测。中标方确保设备的运行符合国家计量检测标准，如果计量检测不合格，需要二次检测的相关费用由中标方承担，直至设备检测合格。 |
| 3.6 | 开机率要求：保证每台设备开机率应达到95%（按一年365天每天24小时开机计算），全年停机维修不超过18天，超过一天双倍顺延，所需费用包含在投标报价中。单次停机时间不得超过1周。 |
| ▲3.7 | 中标人应保证安全施工，维修过程中发生意外事故，造成第三者人身伤亡或财产损失的保障由中标人负责。 |
| 3.8 | 培训要求：服务期内至少为院内医技人员或设备操作人员提供一次设备保养及故障报错排除相关培训。中标人承担对用户的维修人员进行培训的相关费用，培训后使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 |
| 3.9 | 质控要求：配合医院完成维保设备的相关质检工作，使设备各项技术指标符合质检要求。维保期内保证通过政府监管部门性能检测要求；如需整改，费用由中标方承担。 |
| 3.10 | 报废要求：若在保修期内机子发生了无法维修的故障，必须强制报废，则该保修服务自动终止；支付金额=单机维保中标金额*实际维保天数/365天。 |
| 3.11 | 保密要求：投标人应对招标、实施、运行、维护等过程中数据和信息安全负保密责任，并在信息系统中采取保密措施，因此造成的不良影响和损失，应承担相应责任。 |
| ▲3.12 | 维保期内，除院方人为因素外，投标人对该设备的质量及安全负全部责任，若因该设备本身质量问题引起的纠纷由投标人承担。 |
| 3.13 | 维保款按季度（三个月）支付，总合同款项等分为四份。供货商在完成当季度的维保服务并提交当季度《维保服务报告》及当季维保款项的足额发票，经医院检查合格后支付。 |
| ▲3.15 | 承诺提供的零配件原厂原装，主要配件要求随货提供进口报关单及合格证明。 |

注：标“★”技术指标为实质性指标，负偏离或未响应将导致投标无效；标“▲”技术指标为重要指标。

# 第三章 投标文件的编制及开标

## 一 投标文件的形式和效力

投标文件分为U盘贮存PDF的电子投标文件以及纸质投标文件各一份。

## 二 投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。

## 三 投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未投标。

## 四 投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上投标的投标。经磋商小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响磋商小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按采购文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经磋商小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足采购文件要求的；

1.8不响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按采购文件要求提供有标“★”的条款的资料和材料的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 五、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标。本项目要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由招标人的工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、开标及评审程序

4.1磋商小组对资格进行评审；

4.2公布资格评审结果；

4.3磋商小组就价格、服务等认为需要磋商的内容分别与各投标人进行磋商。

4.4磋商小组对商务技术投标文件进行评审；

4.5各投标人在规定时间内于提交最终报价，最终报价不得超过自身的初次报价。

4.6公布商务技术评审结果；

4.7公布报价开标情况；

4.8磋商小组对报价情况进行评审；

4.9公布评审结果。

## 六、评标

（一）组建磋商小组

磋商小组由评审专家共 3 人以上单数组成。

（二）评标程序

1、资格审查

磋商小组对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1磋商小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2磋商小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，磋商小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，磋商小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

磋商小组对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、废标

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

## 八、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3. 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。

## （二）合同模板

设备维保服务合同

合同编号：

项目名称：

甲方：南华大学附属第三医院

乙方：

目录

第一条 维保服务内容	2

第二条 付款方式	3

第三条 甲乙双方的权利及义务	4

第四条 知识产权	6

第五条 保密	6

第六条 违约责任	7

第七条 不可抗力	8

第八条 权利义务的转让	8

第九条 合同变更、中止及终止	9

第十条 争议解决	9

第十一条 其他	10

第十二条 廉政承诺	10

附件一：竞价文件中关于服务范围、技术要求描述	13

设备维保服务合同

甲方：南华大学附属第三医院

地址：湖南省衡阳市南岳区衡山路377号

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

为维护甲乙双方的合法权益，明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国 民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供本合同约定的设备专业维保服务之相关事宜，签订本合同。

## 第一条 维保服务内容

1、乙方向甲方提供如下设备及维保服务：

| 设备及/或系统名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 序列号 | 服务费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3年合计 | 大写金额：元整(含税人民币); 小写金额¥ 元。 |  |  |  |  |

2、维保服务期限：

☑本合同有效期为   年，自2024年    月    日起至   年   月  日。服务期内医院进行设备升级或其他原因设备不再使用则合同终止，维保费用按实际维保天数支付。

3、维保费用为：人民币      元/年(大写：    )。   年费用合计为： 人民币     元(大写：        )。维保费用包括设备定期检查保养的费用、维修人员的工时费、差旅费、故障零备件的维修及更换，甲方无需因本合同向乙方支付任何其他费用。

4、乙方提供维保服务的地点为：☑湖南省衡阳市南岳区衡山路377号（南华大学附属第三医院）。

5、本合同项下的服务清单详见附件一《维保服务技术参数》。《维保服务技术参数》作为本合同之附件，为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

## 第二条 付款方式

1、甲方按以下第1种方式支付维保费用：

(1)甲方按年支付维保费用：

☑本合同生效后，分期支付，每季度年支付当年合同款的25% 。采购期内医院进行设备升级或其他原因设备不再使用则合同终止，维保费用按实际维保天数支付。

2、如本合同项下的维保期限超过一年度的，乙方在同时满足以下情形的情况下，甲方才向乙方支付下一年度的维保费用。

(1)乙方在上一年度没有发生违约行为和质量问题；

(2)甲方对乙方履行的维保服务满意；

(3)乙方向甲方提供了上一年的维保记录。

3、甲方每次付款前，乙方应向甲方提供符合甲方要求的发票，甲方确认发票内容及金额无误后，向乙方支付款项。乙方未提供发票或者提供发票的内容或金额有误的，甲方有权拒绝支付相应款项且无需承担任何违约责任。

4、乙方账户信息如下：

账户名称：

开户行：

银行账号：

纳税人识别号：

5、甲方开票信息如下：

账户名称：南华大学附属第三医院

开户行：中国建设银行股份有限公司衡阳南岳支行

银行账号：43001570564050000187

纳税人识别号：12430000444878084P

## 第三条 甲乙双方的权利及义务

1、甲方的权利及义务如下：

(1)及时通知设备存在的任何不正常情况。

(2)按照设备的说明书、乙方的指导内容，正确操作设备。

(3)甲方指定专人负责在本合同相关的组织和协调工作，采取相应的安全防范措施。

(4)乙方的维保服务需要在甲方现场工作的，甲方应确定乙方工作人员进出设备安装维保地点，并根据实际情况决定是否准许乙方借用甲方已有设施及工具。

(5)甲方按照本合同规定的付款方式及时付款。

(6)甲方有权对乙方工作和服务质量进行考评，考评主要依据为设备的维保质量、维修及时率、故障及事故发生率、开机率、最终用户的满意度等标准。

(7)甲方享有设备更新或增加系统功能的优惠。

(8)本合同项下的设备，甲方享受乙方提供的优先维修服务。

(9)其他：\。

2、乙方的权利及义务如下：

(1)乙方应严格按照附件一和附件二的具体规定提供维保服务。

(2)乙方应提供紧急维修服务，紧急维修电话为：               。

(3)乙方在维保服务过程中应正确操作设备，按照规程操作，并实施全面保护措施，在关键及显著位置设立警示标牌及文字提示，以确保现场施工的安全。

(4)乙方工作人员应遵守甲方有关消防安全管理的规章制度。

(5)乙方应对施工安全负责，做好安全教育和防护等工作，保证施工安全和人身安全。发生突发事故时，应立即采取有效措施迅速处理，防止损失的程度扩大，并书面报告甲方，配合甲方将影响降到最低。

(6)每次的维保服务结束后，乙方应对现场进行清理，保持工作现场的干净整洁，并向甲方提供维修保养合格验收单，提出合理的维保建议及更换零配件等专业意见。

(7)乙方应在每年的维保期限届满后10个工作日内，向甲方提供该维保期限的维保记录以及维护保养报告。维保记录和维护保养报告的内容应符合甲方的要求。

(8)根据甲方的要求，提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

(9)其他：\。

## 第四条 知识产权

乙方保证甲方及其用户在使用本合同项下的服务时，不会受到任何第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

## 第五条 保密

1、保密信息是指甲乙双方各自专有的、且提供给对方的信息，包括但不限于本合同 及其签订、许可软件、数据等。甲乙双方承认保密信息构成有价值的商业秘密。甲乙双 方同意严格按照本合同的规定使用对方的保密信息，未经对方的事先书面许可，不得向第三方，或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。

2、乙方不得获取甲方的医疗信息。医疗信息包括甲方的患者信息(包括但不限于人口健康信息、健康医疗数据、人类遗传资源信息等)、药品数据，以及涉及国家秘密、国家安全和社会公共利益的科学数据等。如乙方因履行本合同知悉甲方医疗信息的，乙方 应严格进行保密，不得向任何第三方公开、披露或泄露。

3、乙方应确保其知悉甲方保密信息和医疗信息的己方工作人员同样对甲方信息负有保密义务，并承诺对其工作人员的泄密行为承担连带责任。

同

4、本合同的保密义务为永久。无论本合同变更、解除或终止，本条款保持有效。

5、任何一方违反前述保密义务给对方造成损失的，应赔偿另一方因此遭受的损失，并承担相应的法律责任。

## 第六条 违约责任

1、乙方应按本合同约定提供维保服务，乙方未能在本合同规定时间内到达现场或解决故障的，每延迟4小时，需支付本合同总价款1%的违约金。但因特殊情况，甲方同意适当延长故障解决时间的除外。

2、乙方提供维保服务的设备未达到附件一中规定的开机率的，每低于1个工作日，乙方应延长维保2个工作日。

3、乙方在接到甲方的维修要求，未按合同要求解决故障的，甲方有权指定第三方提 供服务，由此造成的额外费用及给甲方造成的损失均由乙方承担。

4、发生以下任一情形的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付相当于本合同总价款20%的违约金：

(1)乙方在一个年度内，出现违约3次以上(含3次)的，或者延迟时间累积24小时(含24小时)时；

(2)乙方维保设备的开机率未达到附件一的要求；

(3)乙方延迟提供维保记录和维保服务报告达15日的，或者维保记录和维保服务报告的内容经乙方修改后仍然不符合甲方要求的。

5、违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失的，乙方还需就不足部分承担赔偿责任。

6、因归责于乙方原因导致甲方、乙方的相关人员及第三方等发生人身或财产损失的，或者导致甲方被相关部门处罚的，应由乙方承担全部责任并赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

7、甲方有权从剩余应向乙方支付的款项中优先扣减乙方应向甲方支付的款项，包括 但不限于违约金、赔偿金等。

## 第七条 不可抗力

因自然灾害、战争、政府指令、政府主权行为、法律变化等不可预见、不可避免、不可克服的不可抗力事件导致本合同一方当事人无法履行本合同的，受不可抗力事件影 响的一方不承担违约责任，但遭受不可抗力一方因延迟履行本合同义务后遭遇的不可抗力事件除外。受到不可抗力事件影响的一方应采取措施将不可抗力事件的负面影响降到 最低，否则应对对方当事人的损失扩大部分承担赔偿责任。受到不可抗力事件影响的一方应在不可抗力发生后2日内书面通知对方当事人，并在不可抗力发生后5个工作日内 向对方当事人出示不可抗力发生地有权部门出具的不可抗力事件的证明。没有在约定时 间内通知对方当事人，给对方当事人造成损失的，负有通知义务的一方应承担相应的赔 偿责任。

## 第八条 权利义务的转让

未经甲方事前书面同意，乙方不得将其基于本合同的权利义务的全部或者部分向第三人转让，也不得用以提供担保。

## 第九条 合同变更、中止及终止

1、乙方发生以下各项的任何一种情形的，甲方无需催告等其他手续，可直接解除全部或者部分本合同。

(1)开具的票据或者支票不能承兑，或者陷于停止支付、不能支付的；

(2)受到监督机构停止营业或者吊销营业执照等处分的；

(3)申请或者被申请破产、清算、拍卖等任何一种手续及与其类似的其他手续；

(4)被第三人申请财产保全、强制执行、申请拍卖或者受到其他公权力处分；

(5)作出解散决议的；

(6)由于灾害、劳动争议或者其他原因，导致本合同履行困难；

(7)发生类似前述各项导致经营困难的事由的。

2、甲方发生场地改造的，本合同中止履行，待甲方完成场地改造后，乙方继续履行尚未履行完毕的部分。

3、甲方决定移机的，本合同中止履行，甲乙双方应就移机的费用、移机后重新开始的维保日期等另行签署补充协议予以约定。

4、甲方设备升级或其他原因设备不再使用的，本合同终止。

5、甲乙双方可以在取得对方书面同意的情况下，解除本合同或变更本合同。

## 第十条 争议解决

因本合同产生的所有争议，甲乙双方应本着诚意友好协商解决。协商无法解决时，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 第十一条 其他

1、本合同经甲乙双方的法定代表或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致后签订书面补充协议。补充协议作为本合同 的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。

## 第十二条 廉政承诺

1、乙方不得在账外暗中给予甲方、下属科室或者个人回扣，包括：不得假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方及下设职能部门或者个人财物；不得提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他利益等。不得以任何利益方式影响甲方工作人员采购业务的选择。

2、乙方与甲方商谈经济业务，必须在工作时间到甲方会议室或办公室商谈，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中或高档场所商谈。

3、乙方必须严格遵守国家及甲方有关招投标相关规定，不得有围标、买标或卖标等徇私舞弊行为。

4、甲方严禁接受乙方以任何名义、任何形式给予的回扣、提成和其他不正当利益；不得将接受捐赠资助与采购挂钩。

5、甲方不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；不得要求或者接受乙方提供住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游资助等；不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

6、甲方与乙方商谈经济业务，必须在工作时间到甲方会议室或办公室商谈，不得在上述场所之外的地方商谈。

7、甲方工作人员不得利用任何途径和方式，为乙方统计甲方医师个人及临床科室使用乙方产品的用量信息，或为乙方统计提供便利。

8、 甲方被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，应如实向纪检监察部门报告。

9、甲乙双方共同遵守国家法律法规及以上条款，本着互惠互利、公正公平的交易原则，积极维护共同的经济利益。

10、甲方工作人员要严格遵守国家卫计委《加强医疗卫生行风建设“九不准”》及湖南省卫计委《医疗从业人员“五不准”》要求，对违法、违纪、违规的甲方工作人员，甲方将按照相关法律法规严肃处理。乙方如违反以上条款之任何一条，被发现或被投诉，经过查实，甲方有权立即终止与乙方所有的经济合同及经济活动，并由乙方赔偿因此对甲方造成的损失。甲方同时向主管卫计行政部门报告及处理。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）处理。

(本页为签字页，无正文)

甲方：南华大学附属第三医院

(盖章)

法定代表人或授权代表

(签字)

日期：

乙方：

(盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

日期：

- 附件：

- 第四章  评标办法及标准

一、资格审查

1、由磋商小组对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 “多证合一”的营业执照（副本）复印件 |  |
| 2 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |
| 3 | 投标函 |  |
| 4 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 5 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

磋商小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

五、评分表

| 评标指标 | 价格部分 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（％） | 20 | 80 | 100 |

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 20分 | 价格分 | 20 | 按满足采购文件要求且有效投标价格的最低价作为评标基准价，其价格分为满分20分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 |
| 商务、 技术部 分 80分 | 相关业绩 | 5 | 2024年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类设备维保业绩进行评议（需求中任意一个设备），每有1份合同得1分，最高2分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩，同类（相同）设备业绩只能算一个。 |
|  | 维保服务人员 | 3 | 具有维保目录内设备的原厂维修培训合格证书，每提供一本得1分，最高3分。 （提供近三个月内任意一个月社保缴纳凭证或者有效的劳动合同证明资料复印件加盖公章） |
|  | 维保、维修服务方案 | 3 | 投标人依据采购需求，具体维保服务方案合理性、可行性等情况进行打分。 方案全面完整，针对明确，培训方案合理的得3分；方案基本完整，基本符合需求的得2分；方案不全面的得1分。 |
|  | 球管 | 6 | 提供所有球管报价、技术参数及维保承诺书，根据球管的性价比和适用性进行综合评比。价格合理、内容详尽得6分，价格基本合理、较完善得4分，价格较高、内容较少得2分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 根据投标人提供的维保服务相关的培训安排情况进行比较打分。培训计划的可行性及合理性（包括培训的人员，时间，地点或者培训内容等），完全能满足本项目要求的得3分，基本能满足本项目要求的得2分，有欠缺或未提供相关内容的得1分。 |
|  | 服务承诺 | 3 | 根据投标人的售后服务承诺进行打分。承诺内容合理、内容详尽得3分，承诺内容基本合理，内容较完善得2分，承诺内容得1分。 |
|  | 相关要求 | 57 | 针对设备维保的相关要求，每条未带“▲”的服务需求条款负偏离的扣2分，每条带“▲”服务需求条款负偏离扣4分，57分扣完为止。若查实存在虚假应标情况，则取消投标资格，情节严重的追究相应责任。 |

注：以上评分过程和结果均按“四舍五入”保留到小数点后2位，相关证明、证书复印件需盖公章，原件投标时由授权代表随身携带，必要时供评标备查。

第五章  投标文件相关格式

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

★1.1开标一览表

★1.2报价明细表

★2、资格证明文件部分

2.1投标人 “多证合一”的营业执照（副本）复印件

2.2投标人法定代表人身份证复印件

2.3投标函

2.4法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供

2.5投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供

- 商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引

3.2投标人简介

3.3按评分标准依序提供相关材料、方案等

3.4本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件

- 投标文件格式

格式一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标内容 |  |
| 维保范围外配件（球管价格） |  |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式二、报价明细表

投标报价明细表

项目名称：                                              单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | （小写）人民币 元 （大写）人民币 元 |  |  |  |  |  |

注：要求细化以上各项费用的构成，根据实际需要可增删项目。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

配置表

项目（标段）名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

维保设备主要配件报价表

| 设备 | 配件名称 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 移动式C型臂X射线机GE OEC 9900 Elite维保项目 |  |  |

耗材表

| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 价格 | 优惠率 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                （加盖公章）

响应人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式三、                      投 标 函

致： （采购人）    ：

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

格式四、            法定代表人授权函

致：

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式五、供应商自评表

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  |  |  |

注：根据评标办法制作本表格，评分标准为客观分的响应人需填写得分情况以及证明材料所在页码。为主观分的填写“专家自主评分”。

格式六、响应人基本情况表（如有）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.企业概况 | 职工 人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |  |
|  | 注册 资金 |  | 注册发证机 关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编 号 |  | 发证时间 |  | 期 限 |
|  | 企业通过质量体 系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式七、项目类似业绩表

项目类似业绩表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同内容简介及签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式八、

投标产品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

响应人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式九、商务偏离表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 内 容 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 | 交货时间及地点 |  |  |  |
|  | 售后服务要求 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式十、技术偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式十一、质疑函范本

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期： 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。..

南华大学附属第三医院

医疗设备维保服务评估表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 维保项目 |  |  |  |  |  |  |
| 维保服务质量评估（总分60分） 得分： |  |  |  |  |  |  |
| 评估内容 |  |  |  | 10分 | 5分 | 0分 |
| 1 | 是否按照合同约定（ 次/年）对医疗设备进行维护保养 |  |  | □是 | □少1次 | □未保养 |
| 2 | 设备故障报修后，是否在合同约定时间（ 小时）内到达现场 |  |  | □是 | □偶尔晚到1-3次 | □经常晚到4次以上 |
| 3 | 是否在合理的时间内解决设备故障 |  |  | □是 | □偶尔不能 | □经常不能 |
| 4 | 如故障不能当场解除，需带回维修，是否提供备机供临床使用 |  |  | □及时提供 | □提供， 但不及时 | □不提供 |
| 5 | 是否全免费维修，不收取配件费和人工费 |  |  | □是 | □否，收取费用（0分） |  |
| 6 | 本年度设备开机率是否达到合同规定（ %） |  |  | □是 | □未达到，主动补偿 | □未达约定且不补偿 |
| 使用科室 评估人： |  |  |  |  |  |  |
| 维保服务流程评估（总分40分） 得分： |  |  |  |  |  |  |
| 评估内容 |  |  |  | 10分 | 5分 | 0分 |
| 1 | 维保工程师是否会预约维保时间 |  |  | □主动预约 | □需提醒 | □不预约 |
| 2 | 维保工程师到现场后是否会与设备中心联系 |  |  | □主动联系 | □需提醒 | □不联系 |
| 3 | 维保工程师进行维保后是否将记录单交予设备管理部门 |  |  | □主动提交 | □需提醒 | □不提交 |
| 4 | 维保服务商是否会将年度服务总结交予设备管理部门 |  |  | □主动提供 | □需提醒 | □不提供 |
| 设备管理中心 评估人： |  |  |  |  |  |  |
| 总体评估结果 |  | 综合得分： |  |  |  |  |
|  |  | 服务等级： □服务优质 □服务良好 □服务合格 □服务不合格 |  |  |  |  |
| 评估时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

备注: 1.综合得分少于60分为不合格；60-80分为合格；80-90分为服务良好；90以上为服务优质。

2.至少每年，使用科室和设备管理中心联合需对维修外包企业服务进行评价。

3.外包服务评价结果作为医院外包服务续保询价参考，结果为“服务不合格”，则取消续保资格。