小儿输尿管镜技术参数

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.内窥镜镜体全部采用不锈钢材质，具备良好的强度和耐腐 蚀性，能适应手术环境及多次消毒需求 。 2.要求采用传像束，可承受适度弯曲 3.★镜头为超高硬度耐磨材质，保证不易磨损，可高温高压消毒，可低温等离子消毒； 4.能够消除摩尔纹现象，保证图像更清晰 5.水阀可拆卸，拆卸简便 6.双水阀设计使灌流能够更顺畅 7.★镜体外径 6Fr-7.5Fr 8.★工作长度≥430mm 9.视场角≥ 75° 10.视向角：0 11.设计工作距（mm）≥ 10mm 12. 有效景深范围≥5mm 13.器械通道最小宽度≥ 1.4mm 14.活检钳、异物钳为一体化设计，采用不锈钢材料，外径4Fr，工作长度≥420mm。 14.配置清单：. 名称; 规格; 数量. 1; 输尿管镜; 6-7.5Frx430mm; 1. 2; 硬性活检钳; 4Fr; 1. 3; 硬性异物钳; 4Fr; 1. 4; 密封帽; 10.. |

★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

小儿输尿管镜商务要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | - ★设备需要取得国内注册证。 - ★机器运行所需的耗材可以兼容其他品牌，非专机专用。 3、★免费保修期:所供设备的整机免费保修期为:自设备验收合格之日起保修≥3年。保修期内所有零配件免费更换，原厂负责维修。需返厂维修时，卖方须免费提供备用机，并承担全部费用。 4、定期巡查：质保期内，一年不低于4次。 5、培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。 6、售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。 7、所有需与医院信息系统相关联的设备必须与医院信息系统进行无缝对接，设备对接产生的接口费由中标单位承担，确保患者的数据安全。 8、★提供距到货时间半年内生产的设备。 9、★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |