台式蒸汽灭菌器技术参数

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.★容积≥45 L 2.★灭菌温度范围：≥ 105℃ ~ 135℃（设计温度≥144℃） 3.★设计压力：-0.1MPa ~ 0.3MPa 4.★主体内腔材质：06Cr19Ni10 (SUS304)或更优级别不锈钢 5.★安全联锁装置：具备压力安全联锁功能，门未紧闭无法升压，内有压力时门无法打开。 6.★安全保护：至少包含超温自动保护（切断加热电源）、超压双重保护（自动报警及安全阀泄压，安全阀数量≥1个）、过流保护。 7.★记录与追溯：具备数据存储与打印功能。至少可自动存储≥4000条完整的灭菌过程记录（含日期、时间、程序名称、温度、压力、F0值）；并标配打印机，支持周期结束后自动打印及对历史记录的查询打印。 8.▲干燥性能：具备高效干燥功能。干燥后，器械包裹的干燥度（残留湿度）应≤0.2%，且器械表面及管腔内壁无可见水滴。 9.▲蒸汽发生器性能：从冷水启动，切换到高效灭菌程序后，腔内温度达到134℃所需的时间≤15分钟。 10.▲蒸汽产生方式：内置独立蒸汽发生器，无需外接蒸汽源。 11.▲控制系统：采用PLC或同等级及以上工业级控制器，彩色液晶触摸屏操作。 12.▲流程控制：具备预设的全自动工作模式，可自动完成置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥等全过程 13.▲水质管理：具备自动水质检测功能，在水质不符合要求时系统提示。 14.门数量：单门。 15.开关门方式：电动。 16.储水装置：内置或外置水箱，支持汽水内循环，一次加水可多次运行程序。 17.权限管理：具备多级密码权限管理功能。 18.数据导出：支持通过U盘等标准接口导出灭菌记录。 19.应急功能：具备断电应急开门装置。 20.使用期限：≥ 8年。 21.压力传感器：独立安装式（非电路板集成式）。 22.配置清单：主机1台、水箱排水管1根、内置热敏打印机1个、波纹管1个、搁网2层、保险管2个。 |

★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

台式蒸汽灭菌器商务要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | - ★设备需要取得国内注册证。 - ★机器运行所需的耗材可以兼容其他品牌，非专机专用。 3、★免费保修期:所供设备的整机免费保修期为:自设备验收合格之日起保修≥2年。 4、定期巡查：质保期内，一年不低于4次。 5、培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。 6、售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。 7、★提供距到货时间半年内生产的设备。 8、★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |