2025年心电监护仪、胰岛素泵、多功能电动产床采购需求

包一：心电监护仪技术参数

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.★一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 2.★≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 3.★安全规格：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 4.支持Glasgow12导静息分析算法，可升级24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 5.电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证（提供相关证明文件）。 6.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50mm/s。 7.标配ST值参数窗口功能，以柱状图颜色（红、黄、青）报警ST值变化。 8.支持≥23种心律失常分析,包括房颤分析。 9.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 10.在更改导联类型或域名、导联脱落超过60秒后重新接上导联以及更改病人起搏设置后启动ECG自学习功能，让监护仪可以学习新的 ECG 模板，以纠正心律失常报警和心率值。 11.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 12.无创血压支持成人、小儿、新生儿模式，成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg；新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg。 13.无创血压支持手动测量、自动间隔测量、连续测量、序列测量、整点测量五种测量模式，并提供24小时血压统计结果生成报告进行打印。 14.支持无创血压袖套充气形成接近舒张压的压力，封闭静脉血管，辅助静脉穿刺。 15.支持升级IBP、主流CO2、旁流CO2、微流CO2、及心排量监测功能。 16.支持PPV脉压变异及IBP波形叠加显示。 17.支持PAWP肺动脉契压监测功能，并支持PA-D数值代替PAWP数值进行血流动力学计算。 18.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 19.心电监护通道带宽：诊断模式（0.5Hz~150Hz）、监护模式（0.5Hz~40Hz）、手术模式（1Hz~20Hz）、ST模式（0.5Hz~40Hz）。 20.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 21.支持升级≥240小时趋势图（最小分辨率为1s）和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 22.支持升级≥2000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 23.支持升级≥3000组NIBP测量结果。 24.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 25.支持升级48小时8通道波形的存储与回顾功能。 26.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 27.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 28.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 29.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 30.支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。 31.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 32.支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 33.支持与中心监护系统联网，并与呼吸机、麻醉机、输注泵工作站、除颤仪、超声图像及病人视频同屏显示在中央站上。 34.支持在中央监护系统查看监护仪24小时心电概览、氧合概览、生命体征概览、窦性心律概览、房颤概览、动态血压概览功能。 35.支持以有线和无线的方式不通过中央站直接连接交互服务器实现外部系统与监护仪的交互，并且能向交互服务器发送参数、波形、事件及实现时间同步。 |

以上技术参数需要提供可公开获取的佐证材料（如产品说明书、官网截图、医疗器械注册证等）。★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

心电监护仪商务要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | - ★设备需要取得国内注册证。 - ★机器运行所需的耗材可以兼容其他品牌，非专机专用。 3、★免费保修期:所供设备的整机免费保修期为:自设备验收合格之日起保修≥3年。 4、定期巡查：质保期内，一年不低于4次。 5、培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。 6、售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。 7、★提供距到货时间半年内生产的设备。 8、★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |

包二：胰岛素泵技术参数

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.操作界面：简洁明了，至少具备图标逐层菜单式 2.★防水：具备防溅水和一过性浸水 3.电机：一体式减速编码电机 4.具备压力传感器 5.屏幕显示：至少具备动画、图标、中文显示功能 6.储药器容量：≥3mL 7.胰岛素选择：至少满足U-100/ml 8.★胰岛素输注精度：<±5% 9.装药自动定位读数功能：有 10.操作模式：≥4种 11.屏幕显示胰岛素余量：有 12.屏幕显示电池余量：有 13.屏幕显示基础曲线：有 14.基础率分段：至少满足24个时段 15.基础率输注最小时段：≤60分钟 16.基础率输注方式：最小间隔5分钟，至少满足脉冲式胰岛素输注方式 17.基础率设置范围和步长：0.0U/h－6.0U/h, 0.1U增量(至少满足此范围) 18.临时基础率调节方式：至少满足当前基础率倍率，9个设置比例，设置时间0-24h 19.临基率范围：至少满足0%-250%（间隔25%） 20.大剂量设置范围：至少符合0.1U-87U 21.大剂量输注方式：至少满足正常波、双波、大剂量向导方式 22.大剂量输注速度：至少满足10U/分钟 23.大剂量设置增量：至少满足0.1U（0-10U)，1U（10-87） 24.输注方式：方波，双波输注方式 25.大剂量向导功能：有 27.预设餐前量：有 28.上次餐前量显示：有 29.日总量回顾：≥50次 30.基础率回顾：≥50次 31.大剂量回顾：≥50次 32.排气回顾：≥50次 （记录，时间，日期） 33.报警回顾：≥50次 34.自动报警功能显示：≥5项 35.储药器剩余量不足报警：≤20U单位报警方式，间隔≤1分钟 36.低液量报警：至少满足5U剩余单位报警方式，间隔1分钟 37.报警方式：至少满足蜂鸣、震动报警 38.测血糖提示：有 39.无线数据下载：有 40.电池：锂电池 41.内置时钟：至少满足24小时制，用户可调整时间 42.安全防护设定：至少满足自动锁键功能；密码保护的医生模式 43.产品标准配置（附带的配件及耗材）：胰岛素泵，沐浴袋、硅胶套、皮套、布挂带、腰带夹等配件 44.其他：BF型设备（防电击保护） 45.适用年龄范围：至少满足2岁以上 |

以上技术参数需要提供可公开获取的佐证材料（如产品说明书、官网截图、医疗器械注册证等）。★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

胰岛素泵商务要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | - ★设备需要取得国内注册证。 - ★机器运行所需的耗材可以兼容其他品牌，非专机专用。 3、★免费保修期:所供设备的整机免费保修期为:自设备验收合格之日起保修≥4年。 4、定期巡查：质保期内，一年不低于4次。 5、培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。 6、售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。 7、★提供距到货时间半年内生产的设备。 8、★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |

包三：多功能电动产床

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.外形尺寸：1700 mm*800mm*750～1000mm ±20mm。 2.★承重≥ 170KG； 3.背板折转角度≥60° 4.前后倾角度≥8° 5.臀板上折角度≥12°； 6.脚板应具备升降功能，行程需满足临床产科操作需求 7.脚板外摆角度：≥90° 8.脚板上折角度：≥90° 9.★具有整体升降、垂头仰卧、背板上折、座板升降、急停控制等，同时配有手持控制器和脚蹬控制器来调节角度。 10.整床配备不间断电源，电气系统防水设计。 11.底架机构选用钢板制成。 12.床体升降机构配备密闭式防尘盖。 13.整体床架及护栏具有防锈处理技术。 14.喷涂处理，耐酸碱，抗UV。 15.床面采用PU仿皮，内部填充高密度、高回弹、耐用性好的海绵 16.背部床板采用可调节结构。 17.背部床板具备垂头仰卧功能。 18.床面两侧配备可隐藏式拉手。 19.头部两侧配备护栏板、输液架。 20.配备可拆卸式腿部床板。 21.不锈钢布帘支撑架。 22.配备托腿垫，可多角度及高低调节。 23.配置不锈钢或ABS污物盆。 24.配置静音脚轮。 25.脚轮防缠绕，防毛发卷入。 |

以上技术参数需要提供可公开获取的佐证材料（如产品说明书、官网截图、医疗器械注册证等）。★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

多功能电动产床商务要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 1、★设备需要取得国内注册证。 2、★免费保修期:所供设备的整机免费保修期为:自设备验收合格之日起保修≥5年。 3、定期巡查：质保期内，一年不低于4次。 4、培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。 5、售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。 6、★提供距到货时间半年内生产的设备。 7、★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |