胰岛素泵、多功能电动产床采购需

包一：胰岛素泵技术参数

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.操作界面：简洁明了，至少具备图标逐层菜单式 2.★防水：具备防溅水和一过性浸水 3.电机：一体式减速编码电机 4.具备压力传感器 5.屏幕显示：至少具备动画、图标、中文显示功能 6.储药器容量：≥3mL 7.胰岛素选择：至少满足U-100/ml 8.★胰岛素输注精度：<±5% 9.装药自动定位读数功能：有 10.操作模式：≥4种 11.屏幕显示胰岛素余量：有 12.屏幕显示电池余量：有 13.屏幕显示基础曲线：有 14.基础率分段：至少满足24个时段 15.基础率输注最小时段：≤60分钟 16.基础率输注方式：最小间隔5分钟，至少满足脉冲式胰岛素输注方式 17.基础率设置范围和步长：0.0U/h－6.0U/h, 0.1U增量(至少满足此范围) 18.临时基础率调节方式：至少满足当前基础率倍率，9个设置比例，设置时间0-24h 19.临基率范围：至少满足0%-250%（间隔25%） 20.大剂量设置范围：至少符合0.1U-87U 21.大剂量输注方式：至少满足正常波、双波、大剂量向导方式 22.大剂量输注速度：至少满足10U/分钟 23.大剂量设置增量：至少满足0.1U（0-10U)，1U（10-87） 24.输注方式：方波，双波输注方式 25.大剂量向导功能：有 27.预设餐前量：有 28.上次餐前量显示：有 29.日总量回顾：≥50次 30.基础率回顾：≥50次 31.大剂量回顾：≥50次 32.排气回顾：≥50次 （记录，时间，日期） 33.报警回顾：≥50次 34.自动报警功能显示：≥5项 35.储药器剩余量不足报警：≤20U单位报警方式，间隔≤1分钟 36.低液量报警：至少满足5U剩余单位报警方式，间隔1分钟 37.报警方式：至少满足蜂鸣、震动报警 38.测血糖提示：有 39.无线数据下载：有 40.电池：锂电池 41.内置时钟：至少满足24小时制，用户可调整时间 42.安全防护设定：至少满足自动锁键功能；密码保护的医生模式 43.产品标准配置（附带的配件及耗材）：胰岛素泵，沐浴袋、硅胶套、皮套、布挂带、腰带夹等配件 44.其他：BF型设备（防电击保护） 45.适用年龄范围：至少满足2岁以上 |

以上技术参数需要提供可公开获取的佐证材料（如产品说明书、官网截图、医疗器械注册证等）。★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

胰岛素泵商务要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | - ★设备需要取得国内注册证。 - ★机器运行所需的耗材可以兼容其他品牌，非专机专用。 3、★免费保修期:所供设备的整机免费保修期为:自设备验收合格之日起保修≥4年。 4、定期巡查：质保期内，一年不低于4次。 5、培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。 6、售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。 7、★提供距到货时间半年内生产的设备。 8、★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |

包二：多功能电动产床

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.外形尺寸：1700 mm*800mm*750～1000mm ±20mm。 2.★承重≥ 170KG； 3.背板折转角度≥60° 4.前后倾角度≥8° 5.臀板上折角度≥12°； 6.脚板应具备升降功能，行程需满足临床产科操作需求 7.脚板外摆角度：≥90° 8.脚板上折角度：≥90° 9.★具有整体升降、垂头仰卧、背板上折、座板升降、急停控制等，同时配有手持控制器和脚蹬控制器来调节角度。 10.整床配备不间断电源，电气系统防水设计。 11.底架机构选用钢板制成。 12.床体升降机构配备密闭式防尘盖。 13.整体床架及护栏具有防锈处理技术。 14.喷涂处理，耐酸碱，抗UV。 15.床面采用PU仿皮，内部填充高密度、高回弹、耐用性好的海绵 16.背部床板采用可调节结构。 17.背部床板具备垂头仰卧功能。 18.床面两侧配备可隐藏式拉手。 19.头部两侧配备护栏板、输液架。 20.配备可拆卸式腿部床板。 21.不锈钢布帘支撑架。 22.配备托腿垫，可多角度及高低调节。 23.配置不锈钢或ABS污物盆。 24.配置静音脚轮。 25.脚轮防缠绕，防毛发卷入。 |

以上技术参数需要提供可公开获取的佐证材料（如产品说明书、官网截图、医疗器械注册证等）。★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

多功能电动产床商务要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 1、★设备需要取得国内注册证。 2、★免费保修期:所供设备的整机免费保修期为:自设备验收合格之日起保修≥5年。 3、定期巡查：质保期内，一年不低于4次。 4、培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。 5、售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。 6、★提供距到货时间半年内生产的设备。 7、★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |