多功能电动产床

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.外形尺寸：1700 mm*800mm*750～1000mm ±20mm。 2.★承重≥170KG； 3.背板折转角度≥60° 4.前后倾角度≥8° 5.臀板上折角度≥12°； 6.脚板应具备升降功能，行程需满足临床产科操作需求 7.脚板外摆角度：≥90° 8.脚板上折角度：≥90 ° 9.★具有整体升降、垂头仰卧、背板上折、座板升降、急停控制等，同时配有手持控制器和脚蹬控制器来调节角度。 10.整床配备不间断电源，电气系统防水设计。 11.底架机构选用钢板制成。 12.床体升降机构配备密闭式防尘盖。 13.整体床架及护栏具有防锈处理技术。 14.喷涂处理，耐酸碱，抗UV。 15.床面采用PU仿皮，内部填充高密度、高回弹、耐用性好的海绵 16.背部床板采用可调节结构。 17.背部床板具备垂头仰卧功能。 18.床面两侧配备可隐藏式拉手。 19.头部两侧配备护栏板、输液架。 20.配备可拆卸式腿部床板。 21.不锈钢布帘支撑架。 22.配备托腿垫，可多角度及高低调节。 23.配置不锈钢或ABS污物盆。 24.配置静音脚轮。 25.脚轮防缠绕，防毛发卷入。 |

以上技术参数需要提供可公开获取的佐证材料（如产品说明书、官网截图、医疗器械注册证等）。★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

多功能电动产床商务要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 1.★设备需要取得国内注册证。 2.★免费保修期:所供设备的整机免费保修期为:自设备验收合格之日起保修≥5年。 3.定期巡查：质保期内，一年不低于4次。 4.培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。 5.售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。 6.★提供距到货时间半年内生产的设备。 7.★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |